## Sheet1
序号 | 医用设备名称 | 数量（台） | 使用科室 | 单台预算（万元） | 总预算（万元） | 是否进口 | 参数 | 配置清单
1 | 儿童电子血压计（可充电） | 1 | 儿少精神科 | 0.18 | 0.18 | 否 | 规格：660A 测量方式：臂式/示波测定法 充电款 | 儿童袖带1个
2 | 水银血压计（含儿童袖带1台） | 1 | 儿少精神科 | 0.018 | 0.018 | 否 | 类型：上臂式 特点：水银式，双面显示刻度。 | 儿童袖带1个
3 | 喉镜 | 7 | 急诊科 | 2 | 14 | 否 | 一、光学性能 1.视场角：通常为60°~90°，影响观察范围。 2.分辨率：高清镜头分辨率≥300万像素（电子喉镜），确保图像清晰。 3.放大倍数：光学变焦（如3×~10×）或数字放大功能。 二、照明系统 1.光源类型：LED冷光源（亮度高、寿命长）、卤素灯（传统）。 2.光照强度：可调亮度（如10000~50000 lux），避免眩光或阴影。 三、机械性能 1.镜体直径：成人喉镜直径约5~10mm，儿童更细（3~5mm）。 2.镜体长度：通常18~30cm，适应不同患者解剖结构。 3.弯曲角度：电子喉镜可上下弯曲（如130°~210°），硬镜多为固定角度。 四、成像与记录 1.图像传感器：CMOS或CCD（电子喉镜），支持高清视频（1080p/4K）。 2.图像处理：支持白平衡、降噪、图像增强等功能。 五、1.消毒方式：耐高温高压（如134℃灭菌）或化学消毒（如环氧乙烷）。 2.兼容性：可与工作站、显示器、存储系统连接。 3.抗雾设计：配备“加热防雾涂层”或 “镜头冲洗系统”，确保视野清晰。、 4.电池续航：便携式喉镜续航≥2小时（如锂电池）。 5.操作温度/湿度：通常10℃~40℃，湿度30%~75%。 | 核心设备 显示器（可旋转式） 1台 支持960×240分辨率 VL300系列镜片（大/中/小号） 各1个 适配成人、儿童及特殊体型 光源系统 高功率LED冷光源 1套 全密封防水设计 存储配件 金属手提箱 1个 含防震保护 32G内存卡（可选） 1张 支持录像≥4.5小时 维护包 消毒帽、清洁工具 1套 镜片可浸泡消毒
4 | 转运床 | 2 | 急诊科 | 0.86 | 1.72 | 否 | 一、结构参数 1.尺寸：床面长度通常为1930~2130mm，宽度700~800mm，高度可调节（如630~910mm）。 2.材质：车架采用冷轧钢管或304无磁不锈钢（适用于MRI环境），床面采用ABS或PP材料。 3.承重能力：标准转运床承重≥135kg（约1350N），部分型号可达250~280kg。 4.调节功能 背板调节：气压助力，角度0°~75°可调，部分型号支持CPR快速释放。 高度调节：液压或电动升降，行程280mm±10mm（承载时）。 4. 移动性能 脚轮：4只万向静音脚轮（部分带中控锁定或独立刹车），中心导向轮设计。 推动灵活性：床体轻量化设计（如无磁转运床），便于医护操作。 5. 安全与舒适性 护栏：可折叠或隐藏式护栏，高度符合防跌落标准。 固定装置：配备束带（2根）或锁定机构，防止患者移位。 床垫：防水、耐腐蚀材质（PU革+高回弹海绵），厚度4~8cm。 6. 附加功能 输液架：可调节不锈钢输液杆，标准插孔（4个）。 氧气瓶槽：可放置4L氧气瓶。 噪音控制：运行噪音≤65分贝。 7. 耐用性与维护 电池续航：电动款连续工作≥270分钟。 消毒要求：床体耐酒精、含氯消毒剂擦拭，部分支持高温灭菌。 | 成体部分 主床架（钢制/铝合金） 1套 防锈处理，承重≥135kg 可拆卸床板（PP树脂/ABS材质） 1块 防锈处理，承重≥135kg 防水、耐腐蚀 调节系统 气动背板升降装置（0°~70°） 1套 带角度显示 液压/手动高度调节摇杆 1套 升降范围510~850mm 安全装置 可折叠护栏（带安全锁） 2片 可水平固定 束带（固定患者） 2根 防止转运时移位 移动部件 中控刹车脚轮（φ150mm） 4个 树脂轮，静音设计 中心导向轮（第五轮系统） 1套 提高方向稳定性 辅助配件 输液架（可调节高度） 1根 插孔×4 氧气瓶架（横/竖放置） 1个 适配4L氧气瓶 防水床垫（可拆卸清洗） 1张 防静电、透气
5 | 移液器（多买应该带支架）量程：10-100ul （ 5 ），2-20ul （3 ），100-1000ul （2 ） | 10 | 检验科 | 0.17 | 1.7 | 否 | 量程：0.1~2.5 μL 1把 用于超微量量程使用 2~20 μL 1把 用于微量量程使用 10~50 μL 2把 用于小量程使用 10~100 μL 2把 用于小量程使用 20~200 μL 2把 用于中量程使用 100~1000 μL 2把 用于大量程使用 手动移液器能高温高压灭菌（121°C，20分钟） | 支架：2个
6 | 电子血压计（可充电） | 20 | 全院 | 0.18 | 3.6 | 否 | 规格：660A 测量方式：臂式/示波测定法 充电款
7 | 电动吸痰器 | 7 | 全院 | 0.18 | 1.26 | 否 | 1、性能特点: 1.1、采用无油润滑真空泵，无需日常维护,对环境无污染，且操作简便; 1.2、高负压、大流量、吸引速度快,吸引时所需要的负压可由负压调节装置来控制，并由负压表显示压力; 1.3、溢流保护装置能有效的防止液体进入中间管道和泵内; 1.4、塑料箱壳外形美观、耐用;贮液瓶采用透明硬质塑料，便于拆卸、清洗和携带。 2、主要技术参数: 2.1、极限负压值:>0.08MPa(600mmHg) 2.2、负压调节范围: 0.02MPa(150mmHg)~极限负压值 2.3、抽气速率:>20 L/min 2.4、噪声:≤70 dB(A) 2.5、贮液瓶:1000mL(PC塑料) 台 1800.00 2.6、电源:~220V 50Hz 2.7、输入功率:110VA 2.8、外包装尺寸:41cmX20.5cmx42cm 2.9、毛/净重:6/4 kg
8 | 轮椅 | 12 | 全院 | 0.08 | 0.96 | 否 | 规格：耐用碳钢、可折叠、100kg承重、实心防爆胎、蜂窝透气垫、物品轻至15kg、双重刹车系统
9 | 水银血压计 | 20 | 全院 | 0.018 | 0.36 | 否 | 类型：上臂式 特点：水银式，双面显示刻度。
10 | 无线紫外线强度检测仪 | 1 | 院感科 | 0.0528 | 0.0528 | 否 | 一、性能技术指标 检测波长范围：250nm~400nm（覆盖UVA/UVB/UVC） 测量范围：0~2000μW/cm²（可扩展） 精度：±5%（符合国家计量标准） 分辨率：0.1μW/cm² 响应时间：≤1秒 数据存储：支持本地存储（≥10000组数据） 无线传输：蓝牙/Wi-Fi（兼容手机APP/PC端实时监测） 续航时间：锂电池供电，连续工作≥8小时 防护等级：IP65（防尘防水，适用于复杂环境） 功能：数据存储、超标报警、高清LCD屏显 | 1. 主机：内置紫外传感器（UVA/UVB/UVC）、LCD显示屏。 2. 无线模块：蓝牙5.0（兼容iOS/Android）、可选配Wi-Fi模块（云端数据同步）。 3. 配件包：校准证书（符合JJG 879-2015国家计量标准） 、 USB-C充电线（支持快充）、便携防护盒（防震防尘）。 4. 软件支持：专用APP（数据记录、曲线分析、PDF报告导出） 、Windows端数据分析软件（选配）。 5. 可选扩展配件：延长杆（用于高处或密闭空间检测） 、紫外校准光源（定期设备自检）。
11 | 防爆柜 | 3 | 中医科 | 0.1 | 0.3 | 否 | 设备性能：承重层板，镀锌层板防腐蚀耐液漏；缓冲层填充防火材料 外部尺寸： 890*460*590mm 主要用途：用于存放酒精